《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资――指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	5

建设项目所在地自然环境社会环境简况	15

环境质量状况	19

评价适用标准	22

建设项目工程分析	24

项目主要污染物产生及预计排放情况	35

环境影响分析	36

环境风险分析	50

从事辐射活动能力评价	55

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

环境影响评价信息公开	62

结论与要求	64

附图

附图1：项目地理位置图；

附图2：宣汉县人民医院总平面布置图；

附图3：项目所在地下室整体平面布置图；

附图4：机房设计图

附件

附件1：委托书；

附件2：达州市环保局《关于宣汉县人民医院数字减影血管造影X线机核技术应用项目环境影响评价执行标准的意见》（达市环函[2015]20号）；

附件3：《辐射安全许可证》（川环辐证[16031]）；

附件4：监测报告;

附件5：个人剂量检测结果；

附件6：辐射事故应急处理预案；

附件7：未发生辐射安全事故说明

附件8：参加培训承诺函

附件9：参数确认函

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新增DSA应用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宣汉县人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苏飞 |  |  | 联系人 |  | 赵山 |  |  |  |
| 通讯地址 | 宣汉县东乡镇解放中路753号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0818-5217718 | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 636150 |  |
| 建设地点 | 宣汉县人民医院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | Q85 卫生、社会医疗、社会福利业 |  |  |
| 占地面积 | 87m2 |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 950.00 |  | 环保投资 （万元） |  | 54.00 |  | 环保投资占总投资比例(%) |  | 5.7 |
| 评价经费 | / |  | 预计投产日期 |  | / |  |  |  |  |
| 应用类型 | 放射性同位素应用 |  | 密封源 |  | 射线装置 |  |  |  | 其它 |
|  | / |  | / |  | Ⅱ类射线装置：DSA1台； |  |  |  | / |
| - 工程内容及规模 一、医院简介 宣汉县人民医院建于1940年5月。全院占地面积22179平方米，房屋建筑面积51637平方米，其中业务用房16609平方米。绿化面积6100平方米。是一所环境优美，融医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家综合性二级甲等医院和国际爱婴医院。是全县医疗、教学、科研及紧急救护中心，是中国人民解放军总医院对口帮扶单位，第三军医大学技术指导医院，华西医大远程教学医院，是达州市职业技术学院教学医院。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医院现有在岗职工654人，其中：专业技术人员545人(主任医师3人、副高级职称69人、中级职称140人)。全院编制病床499张，开放床位600张(含分院150张)，,设有1个住院部，2个综合性门诊部和2个分院，并设立了宣汉县急救中心。 医院目前拥有各类先进的医疗设备。还建有全省县级综合医院首家层流洁净手术室，为开展高难手术奠定了基础。医院有住院病区12个（其中二级专业学科29个），有综合性门诊部1个，分院2个。年门诊病人32万人次，年收治住院病人2.2万人次。 目前，宣汉县人民医院已取得达州市环保局核发的《辐射安全许可证》（川环辐证[16031]），允许种类和范围为：使用Ⅲ类射线装置。 二、项目由来 宣汉县人民医院临床各科近年来得到了长足发展。但是，当今临床医学的一个重要趋势是向微创治疗方向发展，介入医学也因此全面普及。宣汉县人民医院目前临床技术水平已达一个新台阶，现有的检查设备已成了发展的限制瓶颈。DSA因其对血管显示的唯一性，显得尤为重要。近年来宣汉县门诊和住院病人每年以25%的速度增长。由于该院无DSA设备，患者只能到成都、重庆等地的上级医院检查，往来非常不便。 宣汉县人民医院为更好的满足患者多层次、多方位、高质量和文明便利的就诊需求，该院拟将在内科大楼负一层放疗科新增使用1台DSA。 为加强各核技术应用医疗设备的辐射环境管理，防止放射性污染和意外事故的发生，确保此医疗设备的使用不对周围环境和工作人员及公众产生不良影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置防护条例》等相关法律法规要求，建设方须对该项目进行环境影响评价。本项目为“新增使用Ⅱ类射线装置”，根据中华人民共和国环境保护部第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的第13条规定，本项目应编制环境影响报告表。宣汉县人民医院委托四川省核工业辐射测试防护院对该项目开展环境影响评价工作（见附件1）。我院接受委托后，通过现场勘察、收集资料等工作，结合本项目的特点，按照国家有关技术规范要求，编制完成《新增DSA应用项目环境影响报告表》。 三、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日实施）； 2、《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日实施）； 3、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月实施）; 4、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）； 6、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）； 7、《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部第2号令）； 8、《放射环境管理办法》（国家环保局令第3号）; 9、《射线装置分类办法》（国家环保总局第26号令）； 10、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环保总局第31号令）； 11、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（国家环环保部18号令）； 12、《关于加强放射性同位素与射线装置辐射安全和防护工作的通知》（环境保护部环发[2008]13号）； 13、《四川省核技术利用辐射安全与防护监督检查指南（试行）》（川环发[2010]164号）； 14、委托书 四、建设项目概况 1、项目名称、性质、建设地点 名称：宣汉县人民医院新增DSA应用项目 性质：新建 地点：宣汉县东乡镇解放中路753号，内科大楼地下一层。具体地理位置见附图1。 2、建设规模 在医院内科大楼地下一层放疗科东北角建设DSA机房一间，占地面积为40m2（净空尺寸：长7.18*宽5.6*高3.95m)。墙体为实心砖墙，厚度为600mm；屋顶为300mm厚的混凝土；防护铅门与观察窗均为3mmPb当量。机房拟安装1台Optima CL320i/CL323i型医用数字平板血管减影机（DSA）,属于Ⅱ类射线装置。 配套的1间操作室（18m2）、1间更衣间（29m2）紧邻DSA机房西侧布置。 本项目的建设内容见表1-1。 表1-1 项目建设内容表 射线装置名称; 使用的射线装置类别; 使用的射线装置数量（台）; 活动 种类; 工作场所名称; 新增. DSA; Ⅱ类; 1; 使用; 内科大楼地下一层DSA治疗室. 五、项目组成及主要环境问题 DSA机房所在区域为原有内科大楼修建时预留房间改造而成。具体项目组成及主要的环境问题见表1-2。 表1-2 项目组成及主要的环境问题表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 运营期. 放疗科区域; DSA机房位于内科大楼地下一层，建筑面积40m2，新增一台Optima CL320i/CL323i型DSA，属Ⅱ类射线装置，年出束时间100h；墙体厚度均为 60cm的砖墙，屋顶厚度为30cm的混凝土，防护铅门与观察窗铅当量为3mm。; 噪声、扬尘、施工废水、 包装固废、 X射线等; Х射线、臭氧. 辅助 工程; DSA控制室1间（18m2），更衣室1间（29m2）。; 噪声、扬尘、施工废水; 生活污水、生活垃圾 噪声、废水、. 公用 工程; 排水、配电、供电和通讯系统等; 依托已有设施; /. 办公及生活设施; 候诊室、医生办公室等; 依托已有设施; /. 六、主要原辅材料 本项目主要的原辅材料及能耗见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及能耗情况表 类别; 名 称; 年最大消耗量; 来源; 用途; 备注. 能源; 电; 5000kW·h/a; 城市电网; 机房用电. 水; 生活 用水; 5000m3/a; 市政管网; 职工生活用水. 七、主要设备配置 本项目主要的设备配置见表1-4。 表1-4 主要设备配置 设备名称; 规格（型号）; 数量（台）; 生产厂家; 用途; 备注. DSA; Optima CL320i/CL323; 1; 美国通用; 治疗; 新增. 八、射线装置的主要技术参数 本项目射线装置的主要技术参数见表1-5。 表1-5 本项目射线装置及放射性核素的主要技术参数 设备名称; 数量; 设备主要技术参数; 单次最长照射时间; 年最大出束时间（h）. 最高管电压 (kV); 最高管电流 (mA). DSA; 1; 125; 1000; 10min; 100. 注：①单次最长照射时间——每次治疗时最长累积曝光时间；②“年最大出束时间”为单台射线装置的年最大出束时间 九、产业政策的符合性 项目的建设属于国家发展和改革委员会制订的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中第一类鼓励类（第六项核能中第六条“同位素、DSA及辐照应用技术开发”）项目，符合国家产业政策。 十、劳动定员及工作制度 本项目共涉及辐射工作人员预计配置10人，为新增工作人员。均实行白班单班制度，年工作时间为300天，各个放射性工作场所固定人员配置，不存在人员交叉使用情况。 十一 、项目选址、布局合理性及实践正当性分析 1、选址合理性分析 宣汉县人民医院位于宣汉县东乡镇解放中路753号，东、南、西面均为道路，北侧为江口湖。医院周围主要以商住区为主的城居环境，本项目建设不新增用地，且本项目所在地属于宣汉县规划的医疗用地，符合宣汉县总体规划，项目的外环境关系图见附图2. 宣汉县人民医院院址所在区域无不良地质现象，且高于百年一遇的洪水位之上，符合相关规划。 根据本报告“环境保护目标”的描述，该院区周围无自然保护区、文物保护区、风景名胜区、水源保护区和生态敏感点，周围没有项目建设的环境制约因素。 本项目位于内科大楼负一层，内科大楼东侧（墙壁未设门窗）6.1米为办公楼，北侧有6米宽的空地，紧邻江口湖库区，西侧为院内道路，道路外为后湖，南侧15米为住院综合楼。本项目的开展通过采取相应有效的治理措施和屏蔽措施后对周围环境影响较小，综上所述，本项目选址合理可行。 2、平面布置合理性分析 放疗科所使用DSA主要用于诊断和治疗，对周围辐射环境有一定的影响，将其布置于内科大楼地下一层，能有效控制非就诊人员流量，避免对公众不必要的辐射照射。 ①DSA治疗室和操作室位于内科大楼地下一层东侧角落里，位置相对独立，且周围人流量很小。治疗室南侧为过道和设备间，西侧为DSA操作室和更衣间，北侧为地下泥土，东侧为水处理室，楼上为药房。病人候诊室距离机房较远。根据后面的分析可知，产生的电离辐射经采取一定的防护治理措施后不会对周围环境与公众造成危害。  DSA更衣间等与射线装置相关的配套房间紧邻机房布置，整体布局紧凑。平面布置见下图: 图2 放疗科区平面布置及人员流通图 综上所述，本项目DSA房间布置有利于辐射防护和环境保护。各组成部分功能区明确，既能有机联系，又不互相干扰，且最大限度避开了人流量较大的门诊区或其它人流活动区，同时兼顾了病人就诊的方便性。所以本项目DSA房的平面布置是合理的。 3、实践正当性分析 本项目的建设可以更好地满足患者多层次、多方位、高质量和文明便利的就诊需求，提高对疾病的诊治能力。DSA的使用可达到一般诊治方法所不能及的诊断及治疗效果，对保障人民群众身体健康、拯救生命起了十分重要的作用，本项目开展所带来的利益是大于所付出的代价的，所以符合辐射防护“实践的正当性”原则。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、本项目DSA机房及配套房间均为医院内科大楼修建时预留的房间改造而成，之前未进行过任何放射性活动及其他污染性活动，不存在环境遗留问题。 2、医院目前共拥有13台射线装置，其中三台射线装置（分别为1台放射诊疗X线机、1台RC 型胃肠机和1台CT机）工作场所于2006年进行了环境影响评价，批复文号为川环建函[2006]328号。医院取得了四川省环保厅颁发的《辐射安全许可证》(川环辐证[16031])，允许使用种类和范围为：使用Ⅲ类射线装置。许可证中涉及的射线装置及场所见表1-8. 其余10台射线装置工作场所医院已进行了环评（批复文号为川环审批[2014]651号），并已验收，正在申请办理辐射安全许可证。 表1-8 医院原有放射性工作场所情况一览表 射线装置名称; 数量（台）; 射线装置类别; 场所; 环评/验收情况. 直线加速器; 1; Ⅱ类; 放疗科; 已取得环评批复川环审批[2014]651号，已验收. 放射诊疗X线机; 1; Ⅲ类; 放射科; 已取得环评批复川环建函[2006]328号；已验收. RC 型胃肠机; 1; Ⅲ类; 放射科; 已取得环评批复川环建函[2006]328号；已验收. CT机; 1; Ⅲ类; CT室; 已取得环评批复川环建函[2006]328号；已验收. 数字化移动X光机; 1; Ⅲ类; 放射科; 已取得环评批复；已验收. 数字多功能X线机; 1; Ⅲ类; 放射科; 已取得环评批复；已验收. 模拟定位机; 1; Ⅲ类; 放射科; 已取得环评批复；已验收. XG501A型X射线机; 1; Ⅲ类; 土主分院放射科; 已取得环评批复；已验收. AI CT机; 1; Ⅲ类; 土主分院放射科; 已取得环评批复；已验收. Rg-IDTPM C臂; 1; Ⅲ类; 手术室; 已取得环评批复；已验收. BRT-A型牙片机; 1; Ⅲ类; 门诊6楼; 已取得环评批复；已验收. R9-1DFM型X光机; 1; Ⅲ类; 外科大楼; 已取得环评批复；已验收. DPX Bravo型 骨密度仪; 1; Ⅲ类; 体检中心; 已取得环评批复；已验收. 3、宣汉县人民医院辐射工作人员共33人，现有的33名工作人员均配备了个人剂量计，且个人剂量计定期送检，并建立了个人剂量档案（检测结果见表1-7），工作人员年最大剂量为0.09-4.86mSv, 均未超标。有两名工作人员在休假期间将个人剂量计留在机房内，致使个人年检测剂量达到4mSv以上的非正常值。详见附件5。 表1-7 个人剂量档案 （ 剂量单位：mSv） 月份 姓名; 2013.9- 2013.11; 2013.12- 2014.2; 2014.3- 2014.5; 2014.6- 2014.8; 全年剂量. 刘辉; 0.01; 0.01; 0.01; 0.14; 0.17. 赵行明; 0.01; 0.01; 0.06; 0.09; 0.17. 邓锻炼; 0.01; 0.13; 0.01; 0.13; 0.28. 姚丕旭; 0.01; 0.04; 0.52; 0.21; 0.78. 杨友德; 0.11; 0.11; 0.04; 0.09; 0.35. 邓格; 0.03; 0.01; 0.02; 0.19; 0.25. 刘波; 0.12; 0.14; 0.06; 0.20; 0.72. 罗海祥; 0.09; 0.10; 0.04; 0.09; 0.32. 孟晓卫; 0.11; 0.16; 0.08; 0.09; 0.44. 向杰; 0.03; 0.03; 0.09; 0.09; 0.24. 向映春; 0.06; 0.13; 0.04; 0.10; 0.33. 曾伟; 0.01; 0.24; 0.09; 0.09; 0.43. 曾林; 0.11; 0.05; 0.07; 0.09; 0.22. 王兰; 0.06; 0.13; 0.05; 0.11; 0.35. 姚旺; 0.20; 0.02; 4.36; 0.28; 4.86. 杨皓岚; 1.27; 0.15; 0.01; 0.09; 1.52. 吕乐; 0.13; 0.13; 0.05; 0.21; 0.52. 李桢; 0.11; 0.09; 3.89; 0.10; 4.19. 胡长超; 0.26; 0.16; 0.07; 0.21; 0.70. 肖汉; 0.02; 0.10; 0.06; 0.09; 0.27. 候婷; 0.20; 0.14; 0.08; 0.09; 0.51. 何颖; 0.20; 0.09; 0.04; 0.18; 0.51. 冉茂忠; 0.21; 0.12; 0.06; 0.16; 0.55. 杨玲; 0.27; 0.01; 0.04; 0.09; 0.41. 胡光玉; 0.01; 0.08; 0.06; 0.14; 0.29. 高影; ——; ——; ——; 0.09; 0.09. 吴官城; ——; ——; ——; 0.09; 0.09. 冯念; ——; ——; ——; 0.09; 0.09. 吴婷婷; ——; ——; ——; 0.09; 0.09. 张斯豪; ——; ——; ——; 0.30; 0.30. 龙杨志; ——; ——; ——; 0.09; 0.09. 翟刚; ——; ——; ——; 0.95; 0.95. 李红梅; ——; ——; ——; 0.09; 0.09. 环评要求：建设单位应加强辐射安全防护的管理，加强操作人员的辐射安全教育，并要求操作人员正确有效的使用个人剂量计。 - 医院尚未按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的规定于每年1月31日前对射线装置的安全和防护状况进行安全评估，并向发证机关提交年度评估报告。 环评要求：建设单位需按要求按时提交年度评估报告。 5、宣汉县人民医院已从事辐射诊疗多年，目前未发生过辐射安全事故，运营过程中未对周围敏感目标造成辐射环境影响，见附件8。 6、宣汉县人民医院共有辐射工作人员33人，其中只有4人参加了四川省环保厅组织的辐射安全与防护培训班学习。 环评要求：建设单位应落实辐射工作人员培训管理制度，要求所有的辐射工作人员尽快参加四川省环保厅组织的辐射安全与防护培训班，并取得合格证书。 7、本项目施工规模小，时间短，采取防治措施后对环境影响很小。运营期工作人员产生的生活污水和生活垃圾的处理依托医院的环保设施和措施，本次环评不予涉及。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 宣汉县位于四川盆地东北大巴山南麓，川、渝、鄂、陕结合部，幅员4271平方公里，总体地貌“七山一水两分田”。辖54个乡镇、491个村、77个社区，人口130万。县人民政府驻东乡镇。该县物华天宝，资源宝库，是新一轮国家扶贫开发重点县、全国革命老区县、秦巴连片特困地区、全省扩权强县试点县和少数民族地区待遇县。具体地理位置见附图1。 - 地形地貌 县地东北高西南低，平均海拔780米，最高海拔2349米、最低海拔277米，总体地貌“七山一水两分田”。耕地面积85.9万亩，其中田50.74万亩，旱地35.16万亩。境内群山环绕，峰峦叠翠，风光瑰丽，古有“东乡八景”之说。 - 水文特征 县境河流属嘉陵江水系。前、中、后河纵横全境于城东汇为州河，县内流域面积占全县幅员88％，天然落差16.6-327m，年均流量34-160立方米/秒，水能发电蕴藏量达35.8万千瓦，年电能资源31.4亿千瓦时。4条干流可通航，通行里程287km，可行驶载重1.5-10吨船只。 四、气候气象 宣汉县属于亚热带湿润季风气候，主要为两类：川东岭谷中海拔500m以下的丘陵谷地和平坝，属中国中亚热带四川气候区，光热水充沛，冬暖、春早、夏热、秋凉，无霜期长；县北部属中国北亚热带秦巴气候区，海拔高差大，垂直气候带明显。光、水充足，热量不足，春迟、秋早、夏凉、冬长，无霜期短。宣汉县年平均气温16.8℃，1月平均气温5.6℃，8月份平均气温27.6℃，年平均降雨量1230毫米，年平均蒸发量为1118.0mm，年日照平均为1462.5小时。 五、资源 1、动植物资源 截至2013年末，全县森林覆盖率56%，全县林业用地面积380万亩，森林面积350万亩。累计造林194.5万亩，其中防护林 42.6万亩，经济林18.2亩，竹林1.2万亩，农民住宅四旁树木 2459.2万株，活立木蓄积量1536万立方米。境内植被多样，区系丰富,野生植物3000余种，桫椤、崖柏、银杏、黄连、天麻、杜仲等国家重点保护植物达10余种。野生动物约400种，其中金钱豹、猕猴、大鲵（娃娃鱼）、白鹇等国家重点保护动物数10种，还有阳鱼、憨鸡、明鬃羊（四不象）等珍稀动物。野生动植物中有植物药171种，动物药39种，被称为"药物之乡"。 本项目评价范围内没有珍稀野生动植物。 2、矿产资源 宣汉县矿产品种多，储量大，质量好，既有优势，又有特色。已探测到的资源达28种，主要矿产资源概括为：一煤（煤炭），二气（石油、天然气），三土（粘土、高岭土、膨润土），五石（滑石、长石、大理石、石英石、石灰石），八矿（铁、砷、硅、硫磺、石膏、铝、卤钾、岩盐）。天然气预测储量高达1.5万亿立方米，居全国第2位，已探明开发储量达3000-6000亿立方米，系西南地区天然气气田中心、国家"西气东输工程"重要基地。原煤储量达1.6亿吨，发热量6000大卡以上。富钾卤水储量达1.3亿立方米，是国家盐化工业基地自贡黑卤的10倍。此外，还有大理石30亿立方米，石灰石30亿立方米，石英石3000万立方米，硫磺矿867万吨，铁矿1800万吨等。本项目评价范围内无矿产资源分布。 3、文化遗迹、旅游资源 宣汉境内群山环绕，峰峦叠翠，风光瑰丽，古有“东乡八景”之说，唐代诗人元稹、罗隐曾留下许多脍炙人口的诗篇。拥有国家AA级旅游区百里峡雄，峡中漂流被誉为“川东第一漂”；省级风景名胜区江口湖；另外还有七里溶洞；马渡石林，巴人遗址等。本项目评价范围内无风景名胜区和自然保护区。

- 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 一、人口与行政区划 宣汉县位于四川盆地东北大巴山南麓，川、渝、鄂、陕结合部，幅员4271平方公里，总体地貌“七山一水两分田”。辖54个乡镇、491个村、77个社区，人口130万，其中农村人口109.66万人。 - 经济发展情况 2013年宣汉县实现地区生产总值152亿元，GDP总量居四川省各区县排行榜第43位。县规模以上工业增加值56.6亿元，固定资产投资111.3亿元，社会消费品零售总额55亿元，财政一般预算收入6.16亿元，城镇居民人均可支配收入11780元，农民人均纯收入3760元，共实施重点项目58个，预计完成投资77.7亿元。 表2-1 三大产业比值表 第一产业; 第二产业; 第三产业. 增加值（亿元）; 增长比例; 增加值（亿元）; 增长比例; 增加值（亿元）; 增长比例. 44; 3.7%; 80.50; 26.8%; 39.50. - 交通状况 宣汉县交通、通讯发达，物产资源丰富。宣汉县区位优势突出，交通便捷。210国道、襄渝铁路、省道梁双公路以及达陕高速公路（包茂高速）穿境而过，特别是通过达渝高速公路到重庆仅需两个半小时。境内公路通车里程3000多公里，10多条出境公路与县外相连，形成了沟通省外、连接乡镇、通达村社的公路交通网络。 四、本项目评价范围内没有需要特殊保护的文物古迹及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态敏感区。 10.6%

- 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目为医院核技术应用项目，使用Ⅱ类射线装置，在运营期对环境空气、地表水质量影响较小。因此，本次评价没有对区域环境空气质量、地表水和地下水环境质量现状进行监测评价，重点对评价区域开展了电离辐射现状监测评价。 为掌握项目所在地辐射水平，建设方委托四川省创晖德盛环境检测有限公司对宣汉县人民医院DSA机房周围的辐射环境进行监测，监测结果列于表3-2。 1、监测方法与标准 （1）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）； （2）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-1993）； 2、监测时间 2015年3月11日 3、监测外环境状况 监测时宣汉县人民医院DSA应用项目尚未建成，拟建DSA机房对面为6MV直线加速器机房。由于直线加速器尚未运行，监测时DSA尚未安装，故本次监测为本底监测；天气情况：晴； 气温（℃）：12~13 ；相对湿度 (％RH)：55~56。 - 监测仪器 - 表3-1 监测仪器一览表 仪器名称; 编号; 检定 单位; 有效日期 （年/月/日）; 测量范围; 能量响应范围. 便携式X-γ剂量率仪（BH3103B）; 015; 四川省核工业辐射测试防护设备计量检定站; 2014/9/11~ 2015/9/10; （1~10000） ×10-8Gy/h; 25keV~ 3MeV. 5、监测结果 监测结果见表3-2。 - 表3-2 DSA机房周围空气吸收剂量率监测结果 测量点号; 测量点位置; X-γ吸收剂量率（×10-8Gy/h）; 标准差; 备 注. 1; 在建DSA机房处; 9.9~10.3; 0.16; /. 注：本底平均值为10.0×10-8Gy/h。 从表3-2中得出结论：宣汉县人民医院在建DSA机房周围环境X-γ空气吸收剂量率范围为9.9×10-8Gy/h~10.3×10-8Gy/h；与实际监测的宣汉县室内天然贯穿辐射本底6.9×10-8Gy/h～14.3×10-8Gy/h基本一致；机房周围辐射环境现状水平属于宣汉地区正常天然水平。 - 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目射线装置工作场所拟使用Ⅱ射线装置，根据《辐射环境保护管理导则》（HJ/T10.0-1995）中有关规定，并结合本项目特点，以机房为中心，机房外50m的区域为评价范围。 根据医院辐射工作场所布局、总平面布置及外环境特征，确定本项目环境保护目标见表3-3所示。 表3-3 主要环境保护目标 保护目标; 人数（人）; 方位/位置; 距离辐射最近距离; 照射类型. 辐射环境; 放疗科职业人员场所; DSA治疗室工作人员; 10; 内科大楼地下一层DSA机房和西侧控制室; /; 职业. DSA机房周围; 放疗科候诊区公众; 10（流动人群）; 内科大楼地下一层放疗 科区域西侧; 约30m; 公众. 邻近机房走道/走廊; 3（流动人群）; 机房外走廊; 约5m; 公众. 内科大楼东侧; 约20（医院职工）; 内科大楼东面办公楼; 约15m; 公众. 内科大楼一层公众; 30（药剂师和流动人群）; 内科大楼地上一层; 约5m; 公众. 根据项目特点和外环境特征确定保护级别为： 辐射环境：保护目标区域内的辐射剂量必须满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）的要求。

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据达州市环保局《关于宣汉县人民医院数字减影血管造影X线机核技术应用项目环境影响评价执行标准的意见》（达市环函[2015]20号），项目执行以下标准。 |
| --- | --- |
|  | - 环境空气质量 执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级. 臭氧; 小时平均; 0.20mg/m3. 2、地表水环境质量 执行国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3、声学环境质量 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 2、噪声执行标准 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值。即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 |
| 剂 量 约 束 | 执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002），中规定的工作人员接受的年剂量不超过20mSv，公众接受的年剂量不超过1mSv，并分别取其3/10作为相应的剂量管理限值，即6mSv/a和0.3mSv/a。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目不涉及总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

一、建设施工期 1、建设施工期 本项目属于在医院已建机房内新增射线装置，不涉及土建，但需对DSA机房主屏蔽墙体进行装修（如表面粉刷，喷涂，镶贴等）并安装设备,该过程中将会产生噪声、废气。此外该工序还将产生少量建筑垃圾和生活废水。 放射治疗及诊断设备的安装调试阶段，会产生X射线，造成一定的辐射影响。设备安装完成后，会有少量的废包装材料产生。 2、施工期污染物排放及治理措施 本项目机房是建成房间，施工期仅需进行装修装饰，工程量小，时间短。环评要求：施工单位合理安排好各种噪声机具的使用时间，能确保施工场界噪声满足规定要求；施工所产生的少量生活废水和施工废水经医院处理系统排入城市污水处理管网。在建设施工中采取湿法作业，尽量降低建筑粉尘对周围环境的影响；建设施工所产生的少量建筑废渣送当地指定的建筑垃圾处置场。 放射治疗及诊断设备的安装调试阶段，应加强辐射防护管理，在此过程中应保证各屏蔽体屏蔽到位，关闭防护门，在机房门外设立辐射警示标志，禁止无关人员靠近。人员离开机房时必须上锁并派人看守。设备安装完成后，医院方需及时回收包装材料及其它固体废物并作为一般固体废物进行处理与处置，不得随意丢弃。 二、运营期工艺流程及污染分析 DSA 1、基本技术参数 根据医院方提供资料，治疗室内医用DSA安装位置是东西朝向。 DSA基本参数如表5-1。 表5-1 DSA技术参数 设备名称; 最大管电压（kV); 最大管电流（mA); 机架旋转角度; 单次剪影曝光时间（s); 单次最长透视出束时间（min). DSA; 125; 1000; 0～180°; 2; 10. 2、工作原理 DSA是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，它是应用计算机程序进行两次成像完成的。在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号。两次数字相减，消除相同的信号，得知一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规脑血管造影所显示的图像更清晰和直观，一些精细的血管结构亦能显示出来。且对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示；由于造影剂用量少，浓度低，损伤小、较安全；节省胶片使造影价格低于常规造影。通过医用血管造影X射线机处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行手术时更为安全。 3、设备组成 DSA主要组成部分：带有影像增强器电视系统的X 射线诊断机、高压注射器、电子计算机图象处理系统、操作台、磁盘或磁带机、多幅照相机。 4、操作流程 诊疗时，患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺静脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，在X线透视下将导管送达静脉，顺序取血测定静、动脉，并留X线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。 DSA在进行曝光时分为两种情况：第一种情况，操作人员采取隔室操作的方式（即操作医师在控制室内对病人进行曝光），医生通过铅玻璃观察窗和操作台观察机房内病人情况，并通过对讲系统与病人交流。第二种情况，医生需进行手术治疗时，为更清楚的了解病人情况时会有连续曝光，并采用连续脉冲透视，此时操作医师位于铅屏风后身着铅服、铅眼镜等在曝光室内对病人进行直接的手术操作。其中第二种情况是本次评价的重点。 5、污染因子 DSA的X射线诊断机曝光时，出束方向朝下。注入的造影剂不含放射性，同时射线装置均采用先进的数字显影技术，不会产生废显影液、废定影液和废胶片。血管造影机诊治流程及产污环节如图5-1所示： 图5-1 DSA机治疗流程及产污环节示意图 6、设备固有安全性 本项目DSA拟购买于正规厂家，设备各项安全措施齐备，设备的拆卸、安装、调试均由设备厂家专业人员进行。另外，仪器自身采取了多种安全防护措施： a、采用栅控技术：在每次脉冲曝光间隔向旋转阳极加一负电压，抵消曝光脉冲的启辉与余辉，起到消除软X射线、提高有用射线品质并减小脉冲宽度作用。 b、采用光谱过滤技术：在X射线管头或影像增强器的窗口处放置合适铝过滤板，以多消除软X射线以及减少二次散射，优化有用X射线谱。设备应提供适应DSA不同应用时所可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和铝过滤板。影像增强器前面可酌情配置各种规格的滤线栅，以减少散射影响。 c、采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视（如每秒25帧、12.5帧、6帧等可供选择），改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量。 d、采用图像冻结技术：每次透视的最后一帧图像被暂存并保留于监视器上显示，即称之为图像冻结（last image hold，LIH）。充分利用此方法可以明显缩短总透视时间，达到减少不必要的照射。 e、配备有相应的表征剂量的指示装置，当曝光室内出现超剂量照射时会出现报警。 f、当设备出现错误或故障时，能中断照射，并有相应故障显示； 正常情况下，必须按规定程序并经控制台确认验证设置无误时，才能由"启动"键启动照射；同时在操作台和床体上均设置有“紧急止动”按钮一旦发现异常情况，工作人员可立即按下此按钮来停止照射。 三、污染防治措施 1.辐射防护措施 本项目使用的X射线装置产生的Х射线的基本防护原则是减少照射时间、远离射线源及加以必要的屏蔽。本项目对外照射的防护方法主要有源项控制法和屏蔽防护法。 （1）源项控制 ①本项目射线装置泄漏辐射不会超过《医用X射线治疗卫生防护标准》（GBZ131-2002）规定的限值。且Х射线装置装有可调限束装置，使装置发射的线束宽度尽量减小，以减少泄漏辐射。 ②本项目DSA拟购买于正规厂家，设备各项安全措施齐备，设备的拆卸、安装、调试均由设备厂家专业人员进行。另外，仪器自身采取了多种安全防护措施：当设备出现错误或故障时，能中断照射，并有相应故障显示； 正常情况下，必须按规定程序并经控制台确认验证设置无误时，才能由"启动"键启动照射；同时在操作台和床体上均设置有“紧急止动”按钮一旦发现异常情况，工作人员可立即按下此按钮来停止照射。故本项目DSA的固有安全性良好。 （2）屏蔽防护 DSA机房四周及屋顶均修建了满足要求的屏蔽体，观察窗安装了铅玻璃，机房通道处安装了铅防护门（没有漏缝），可对X射线进行有效的屏蔽。 DSA检查室内配置有铅衣、铅裤、铅围脖、铅眼镜并在DSA床体旁配置铅防护吊屏和床下铅围裙各一套。这些屏蔽体应至少具有1mm厚的铅当量。 机房的屏蔽状况见表5-2。 表5-2 DSA机房屏蔽状况 序号; 工作场所; 墙体; 屋顶和楼底; 防护门; 观察窗. 1; 内科大楼地下一层介入手术室; 四周均为60cm厚实心砖 （5.4mm铅当量）; 30cm厚混凝土， （2.55mm铅当量）; 3mm铅当量防护铅门; 3mm铅当量. 根据表5-2，本项目所使用的X射线装置机房的现有屏蔽状况满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）屏蔽防护铅当量厚度要求。同时环评要求建设单位在运行期间需配置如下个人防护用品和铺助防护设施，详见表5-3。 表5-3 个人防护用品和辅助防护设施配置要求 放射检查类型; 工作人员; 患者和受检者. 个人防护用品; 辅助防护设施; 个人防护用品; 铺助防护设施. 介入放射学操作（DSA）; 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜选配：铅橡胶手套; 铅悬挂防护屏、床侧防护帘、床侧防护屏、选配移动铅防护屏风; 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、阴影屏蔽器具; —. （3）距离防护 DSA机房射线装置机房安装有固定的辐射警示标志和工作状态指示灯，限制无关人员进入，以免受到不必要的照射。 （4）时间防护 在满足诊断要求的前提下，在每次使用X射线装置进行诊断之前，根据诊断要求和病人实际情况制定最优化的诊断方案，选择合理可行尽量低的射线照射参数，以及尽量短的曝光时间，减少工作人员和相关公众的受照射时间，也避免病人受到额外剂量的照射。 2、废水治理措施 DSA诊疗不会产生废水，废水主要来自于医生和病人的生活废水及陪护人员的生活废水，该部分废水直接排入医院污水处理站进行处理后，最终排入宣汉县市政污水管网。 3、废气治理措施 DSA在曝光过程中，会有少量臭氧产生，机房南墙上方设置有风井，通排风量约500m3/h，将室内产生的废气收集后，排至室外。 4、固体废弃物处理措施 （1）工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院进行统一集中回收并交由环卫部门统一处理，不外排。 （2）本项目DSA采用先进的数字显影技术,诊断过程中不使用显影液、定影液和胶片，不会产生废显影液、废定影液、废胶片。 5、噪声 本项目噪声主要来源于通排风系统的风机，内科大楼地下一层和地面一层所使用的通排风系统均为数字化节能排风机和数字化节能空气处理机，且在管道接口和连接处设置有阻抗复合消声器，能有效降低风机的噪声，其噪声值范围在40dB(A)～55dB(A)之间；噪声较小，无需采用专门的降噪措施。 四、各放射性工作场所安防措施 为确保本项目所使用的Ⅱ类射线装置的使用和储存安全，本项采取的安全保卫措施见表5-4。 表5-4 放射性工作场所安防措施一览表 工作场所; 措施类别; 对应措施. 射线装置工作场所; 防盗、防抢和防破坏; ①本项目射线装置机房均纳入医院日常安保巡逻的重点工作范围，加强巡视管理以防遭到破坏； ②工作场所设置有红外线实时监控； ③射线装置安排有专人进行管理和维护，并进行台账记录，一旦发生盗抢事件，立即关闭设备和防护门，并立即向公安机关报案； ④射线装置机房和邻近房间不得存放易燃、易爆、腐蚀性物品等物品。. 防泄漏; ①本项目所使用的DSA购置于正规厂家，出厂时X射线漏射不会超过《医用X射线治疗卫生防护标准》（GBZ131-2002）； ②本项目射线装置工作场所均已按照有关规范要求进行了辐射防护设计，只要按照设计和环评要求进行落实机房是不存在辐射泄漏的情况，机房具体屏蔽情况见表5-3； ③DSA机房还需配备辐射水平监测仪表。. 五、环保投资估算 项目环保投资估算见表5-5。 表5-5 辐射防护设施（措施）及投资估算一览表 工作 场所; 环保设施; 投资金额 （万元）; 备注. DSA机房; 辐射屏蔽措施; DSA机房：墙体为600mm厚的实心砖墙， 屋顶混凝土顶板厚度300mm。 防护铅门和防护窗为3mm铅当量厚度。; 25.0; 计入医院主体工程. 废气处理; DSA机房的通排风系统; 5.0; 新增. 连锁装置及紧急止动装置; DSA机房紧急止动开关1套、门灯连锁装置1套、工作状态指示灯1套、声光报警装置1套、; 4.0; 新增. 监测仪器及警示装置; 个人剂量报警仪1个、腕部剂量报警仪1个、个人剂量计20个、辐射水平监测仪表、电离辐射警告标志2个; 1.0; 新增. 其他防护用品; 铅衣、铅帽、铅手套、铅围裙、铅眼镜，铅围脖，火灾报警仪，灭火器材等; 4.0; 新增. 其他; 射线装置工作场所监测费用、应急和救助的物资准备; 10.0; 新增. 辐射工作人员、管理人员及应急人员的组织培训; 5.0; 新增. 总投资; 54.00; /. 本项目总投资950万元，环保投资54.00万元，占总投资的5.7%。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | DSA机房 | O3 | 少量 | 排气管道排出 |
| 水污染物 | 医生及陪护人员 | 非放射性废水（医生办公废水 | 少量 | 通过污水管网排入医院污水处理站处理达标后排入市政管污水管网 |
| 噪 声 | 射线装置工作场所噪声值范围在40dB(A)～55dB(A)之间；噪声较小，无需采用专门的降噪措施。 |  |  |  |
| 电离辐射 | 本项目DSA 机房周围设计了满足防护要求的屏蔽体厚度，对X射线起到了有效的屏蔽，射线排放量符合国家相关规定标准。在正常运行情况下，对DSA 职业工作人员和其他公众不会构成放射性危害，对环境的辐射影响是完全可以接受的。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目放射性排污符合国家有关标准，射线屏蔽措施有效，在正常运行情况下，不会对周围生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析和污染防治措施 1、土建、装修施工的环境影响及防治措施 本项目属于在医院已建机房内新增射线装置，不涉及土建，但需对DSA机房主屏蔽墙体进行加厚、装修（如表面粉刷，喷涂，镶贴等）并安装设备。浇筑混凝土，钻机、切割机，电锤运行等产生噪声；油漆和喷涂产生有机废气。此外该工序还将产生少量建筑垃圾和生活废水。 施工期间只要施工单位严格执行环评提出的相应环保要求，那么本项目施工期将不会对周围环境造成明显影响，并且该影响将会随着施工期的结束而消除。 2、设备安装调试的环境影响及防治措施 工程完成后，在DSA安装和调试的过程中，可能产生少量废弃物（如废材料、废纸张、废包装材料、废塑料薄膜等）和辐射污染，其中产生的废弃物要求及时集中回收并妥善处理。射线装置的转移及安装应请专业人员进行，医院方不得自行拆卸、安装设备，安装调试期间操作人员必须持证上岗并采取足够的个人防护措施。在DSA安装调试阶段，应加强辐射防护管理，在此过程中应保证各屏蔽体屏蔽到位，关闭防护门，在各机房门外设立电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近。人员离开时治疗室必须上锁并派人看守。由于DSA的安装和调试均在机房内进行，产生的少量X射线经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响是可接受的。 二、运行期环境影响分析和污染防治措施 1、营运期环境影响分析 （1）造影拍片过程辐射影响分析 操作人员采取隔室操作的方式，医生通过控制室铅玻璃观察窗观察机房内病人情况，并通过对讲系统与病人交流。医生在拍片过程中，经过60cm厚实心砖、3mm铅当量的防护门和3mm铅当量的观察窗屏蔽后，对手术室外（包括机房楼上区域）的公众和工作人员基本没有影响。 （2）脉冲透视过程辐射影响分析 为更清楚的了解病人情况，医生需进入手术室进行治疗时会有连续曝光，并采用连续脉冲透视，此时操作医师位于铅屏风后身着铅服、铅眼镜等在曝光室内对病人进行直接的手术操作。这种情况是本次评价的重点。 可以看出，所有科室DSA介入治疗中，心内科和神经科职业人员受照射剂量最大为4.07mSv/a，低于本项目要求的按《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业照射年有效剂量限值的1/3执行，即6mSv/a的约束限值。 2、废气环境影响分析 本项目DSA时会使机房内的空气发生电离，产生一定浓度的臭氧，机房设有排风系统，排风量最小约为500m3/h，由于产生的臭氧量很小，按照DSA机房通风条件进行计算，如每小时换气4次，机房内的臭氧浓度远低于《环境空气质量标准》（GB3095－1996）中规定的0.20mg/m3的二级标准限值要求，故不会对各机房及周围大气环境造成明显影响。 3、固体废物的环境影响分析 本项目不产生危废，工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院进行统一集中回收并交由环卫部门统一处理，不外排，对周围环境影响较小。 4、废水环境影响分析 本项目不产生放射性废水，医务人员、陪护人员、病人产生的生活废水直接排入医院污水处理站进行达标处理后排入宣汉县市政污水管网，对周围环境影响较小。 5、声学环境影响分析 本项目工作时风机会产生一定的噪声，其噪声值较小，最大声级值约为55dB（A）左右，经各防护墙体隔声后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类功能区标准限值要求，不会对周围声环境影响较小。 三、辐射防护与安全管理要求 1、屏蔽防护设计的合理性 宣汉县人民医院DSA机房的屏蔽防护设计是由DSA厂家通用（中国）医疗器械公司完成的，该公司具备相应的设计资质。经理论计算分析，机房的各设计参数均能满足安全防护的要求。 2、工作区域管理 为加强医用放射性治疗设备所在区域的管理，限制无关人员受到不必要的照射，划定辐射控制区和监督区。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）控制区和监督区的定义划定辐射控制区和监督区。 本项目将DSA所在的机房划为控制区，将机房控制室和与之相邻的其它工作室和过道划为监督区，见表7-4、图7-1。 表7-4 项目控制区和监督区划分 工作场所; 控制区; 监督区. 放疗科区; DSA机房区; DSA机房; DSA机房控制室、设备间、机房外走廊和楼上房间. 控制区： 监督区： 图7-1 本项目控制区和监督区的划分 3、辐射剂量监测 （1）监测要求 辐射工作人员应按照国家规定配备个人防护用品和个人剂量监测仪器，同时配备必要的监测仪器对工作场所和周围环境进行辐射监测。个人剂量以应有足够的可靠性、灵敏度和准确度，在辐射水平较高或者可能突然升高的地方工作时，工作人员应使用个人剂量报警仪。 （2）个人剂量监测 本项目拟配置10名辐射工作人员，共需个人剂量计20个（一用一备），且需配置个人剂量报警仪1台，医院需将个人剂量计定期（每季度一次）送疾控中心进行检定，并根据四川省环境保护厅“关于进一步加强辐射工作人员个人剂量管理的通知”（川环办发[2010]49号）做好个人剂量管理的工作。 表7-5 辐射剂量监测一览表 工作场所; 监测项目; 监测设备; 监测频次; 监测范围. DSA机房; X-γ射线空气吸收剂量率; X-γ辐射监测仪; 一年至少1次; 防护铅门外、门缝、控制室、四周屏蔽墙体外（包括楼上区域）. 4、医疗照射防护的最优化制度 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中关于“医疗防护最优化”的要求，环评要求建设方制定医疗照射防护最优化制度，从医用放射设备要求、操作要求和医疗照射的治疗保证三个方面加强防护最优化。操作方面，做到使用合格设备，合理控制剂量，加强应急准备，严格执行放射诊断、放射治疗的操作要求。医疗照射的质量保证，严格落实医疗照射质量保证大纲的要求，加强临床剂量学工作，校准和给准辐射剂量。 （1）设备要求：应将医疗照射所使用的系统设计成可及时发现系统内单个部件的故障，以使对患者的任何非计划医疗照射减至最小，并有利于尽可能避免或减小人为失误。 （2）操作要求：应辨明各种可能引起非计划医疗照射的设备故障和人为失误；考虑相应专业机构所制定的可接受图像质量标准和有关医疗照射指导水平后，确保患者所受到的照射是否达到预期诊断目标所需的最小照射，并注意查阅以往的检查资料以避免不必要的额外检查；应制定对特殊人群（如孕妇或可能怀孕妇女）的放射治疗计划；将放射治疗可能产生的危险通知患者。 （3）医疗照射的质量保证：根据标准所规定的质量保证要求和其他有关医疗照射质量保证的标准制定一个全面的医疗照射质量保证大纲；放射性治疗临床剂量测定应形成文件制度，记录患者每次治疗的剂量。 4、辐射安全管理制度 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“营运管理”的要求，医院应培养和保持良好的安全文化素养，减少人为因素导致人员意外照射事故的发生。该院放疗科已制定的管理制度如下： （1）为了使事故发生时其危害降到最低程度，项目单位制定了《宣汉县人民医院放射事件应急预案》，同时成立了“宣汉县人民医院放射事件应急处理领导小组。 环评要求：建设单位应根据国家发布新的相关法规内容，结合医院实际情况制定规范的《放射性事故应急处理预案》。其中应急处理预案应内容全面、措施具体，针对性强、便于操作，还应补充应急人员的组织培训。 （2）为加强对射线装置操作人员技能及放射性仪器的质量控制，使工作正常有序进行，避免错误的发生，放疗科明确了工作人员的职责，并制订了 《放射科治疗管理制度》、《放射科质量控制方案》等相应的管理制度。 五、清洁生产分析 本项目的建设可以更好地满足患者多层次、多方位、高质量和文明便利的就诊需求，提高对疾病（特别是恶性肿瘤）的诊治能力。核辐射技术应用项目的开展，可达到一般非放射性诊治方法所不能及的诊断及治疗效果，对保障人民群众身体健康、拯救生命起了十分重要的作用，从清洁的能源和清洁的生产过程两个方面体现清洁生产原则。 ①能源利用：本项目属于国家发展和改革委员会制订的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中第一类鼓励类（第六项核能中第六条“同位素、DSA及辐照应用技术开发”）项目，符合国家现行产业政策。 ②生产过程：设备本身采取了多重防护和安全措施。在医疗过程中除产生辐射污染外，不产生其它污染物质。医院对DSA机房修建了足够的厚度对射线进行了有效屏蔽，并在机房外安装辐射警示标志、门灯连锁、门机连锁等。项目按环评要求执行比GB18871-2002更为严格的年有效剂量标准限值。 综上所述，项目符合清洁生产的原则。

- 环境风险分析

编制本章的目的在于：通过对本项目存在的潜在危险、有害因素以及运行期间可能发生的突发性事件或事故的分析，提出合理可行的辐射事故应急措施，以使本项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，确保工作人员和公众的身体健康和生命安全。 一、辐射装置基本情况 本项目仅包括1台DSA，具体见表8-1。 表8-1 本项目各射线装置基本情况一览表 设备名称; 数量; 设备主要技术参数; 单次最长照射时间; 年最大出束时间（h）. 最高管电压 (kV); 最高管电流 (mA). DSA; 1; 125; 1000; 10min; 100. 二、风险识别 对于X射线装置，当设备关机时不会产生X射线，不存在影响辐射环境质量的事故，只有当设备开机时才会产生X射线等危害因素，最大可能的事故主要有： a、安全联锁装置或报警系统发生故障状况下，人员误入正在运行的射线装置机房； b、工作人员或病人家属还未全部撤离射线装置机房，外面人员启动设备，造成有关人员被误照。 三、源项分析 本项目新增使用的DSA为Ⅱ类射线装置，X射线能量较小，曝光时间比较短，只可能导致人员受到超过年剂量限值的照射，为一般辐射事故。 表8-2 项目的环境风险因子、潜在危害及事故等级 工作场所; 项目名称; 环境风险因子; 可能发生辐射事故 的意外条件; 危害结果; 事故等级. 肿瘤科微创中心; DSA—Ⅱ类射线装置; X射线; 当有人误入正在运行的射线装置辐照室，或有人未撤离辐照室外面人员启动设备。; 装置失控导致人员受照射剂量超过年有效剂量限值。; 一般辐射事故. 四、事故情况下后果计算及评价 事故情况下，保守考虑，误入人员或病人在距离射线头1m处被误照射，机房内安装有 “紧急止动”按钮，考虑受照射时间取1min。通过理论计算在额定工况下X光机曝光1次所造成的照射量，见表8-3。 表8-3 X光机辐射剂量率估算值 类 别; 工作电压（kV）; 工作电流(mA); 估算值（mGy/次）. 直射; 漏射. DSA; 125; 1000; 32.8; 0.33. 注：漏束照射，取直射量的1‰。表中所列工作电压、工作电流为仪器额定状态。 由表8-3可以看出，在无屏蔽的情况下，DSA机房误入人员所受的X射线辐射剂量率最大为32.8mSv/次，超过GB18871-2002中特殊情况下公众5个连续年的年平均剂量限值（1mSv）。根据国务院449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》规定，放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射，即构成一般辐射事故。本项目介入室内将安装“紧急止动”按钮，此外在对病人进行就诊时，医生应严格按照操作规范进行操作，发生辐射事故时，应立即启动应急预案。 四、事故防范措施及事故情况下的应急措施 （一）事故防范措施 在本项目放疗科制定了一系列管理制度，以规范操作，防患于未然。医院采取的事故防范措施主要包括辐射安全管理和设备固有安全设施两方面。 1、加强辐射安全管理 医院成立了宣汉县人民医院放射防护管理领导小组，负责有关正常工作条件的保障及解决放射实践中出现的各种防护问题。 2、制定了各辐射工作场所严格的工作制度 医院制定了放射诊疗工作场所的工作制度。各辐射工作场所日常工作中严格按照工作制度执行，防止辐射事故的发生。 3、成立辐射安全与环境保护委员会，制定辐射事故应急预案 医院成立了宣汉县人民医院放射防护管理领导小组，并制定了辐射事故应急处理预案，明确了各部门和相关人员的职责、预防措施及应急措施。 环评要求：须制定DSA详细的安全操作规程，医护人员在日常工作中严格按照操作规程进行操作。避免因误操作发生的辐射事故。 以上各种事故的防范与对策措施，可减少或避免放射性事故的发生率，从而保证项目的正常运营，也保障了工作人员、公众的健康与安全。 - （二）事故应急措施 为了加强对诊断设备的安全管理，保障公众健康，保护环境，医院制定了较为完善的辐射事故应急处理预案。该应急预案包括：应急机构和职责分工、辐射事故分级、辐射事故报告、辐射事故应急处理等，其内容较全、措施具体，针对性强、便于操作，在应对放射性事故和突发性事件时基本可行，为此，医院成立了辐射安全事故应急处理小组，细化了职责分工，并拟定了应急的终止条件和应急终止后的行动。医院编制了辐射安全事故应急处理预案以及相关的管理制度等。 除此以外，建设方还应增加应急和救助的人员、装备、资金、物资准备（如应急车辆、防护器具及应急监测等）、应急人员的组织培训等。通过以上措施能有效防范和处置突发事故，将事故发生的概率和事故危害控制到最低程度。 一旦发生辐射事故，立即启动应急预案，采取必要的防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，由医院辐射事故应急小组上报当地环境保护主管部门及省级环境保护主管部门（电话：0818-2389926（达州市环保局）；028-80589003（四川省环保厅）； 12369），同时上报公安部门，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。并及时组织专业技术人员排除事故。配合各相关部门做好辐射事故调查工作。

- 从事辐射活动能力评价

按照《中华人民共和国环境影响评价法》，《中华人民共和国放射性污染防治法》，《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院449号令）有关规定，开展该医院辐射安全管理的综合能力分析，指出不足，进一步完善，做好医院的辐射安全管理工作。 一、医院需具备的辐射安全管理能力分析 按照国务院第449号令中关于应用射线装置单位使用条件的规定，结合国家环保部第18号令、31号令和环保部辐射安全与防护监督检查技术程序的相关要求，将其与医院防护工作现状列于表9-1中进行对照分析。 表9-1 医院辐射安全防护设施对照分析表 表9-2 管理制度汇总对照表 DSA机房. 序号; 项目; 规定的措施和制度; 落实情况; 应增加的措施. 1*; 场所设施; 操作位局部屏蔽防护设施; 设备配置; /. 2*; 医护人员的个人防护; 设备配置; /. 3; 患者防护; /; 需配置. 4*; 观察窗屏蔽; 设计中有; /. 5; 机房防护门窗; 设计中有; /. 6; 通风设施; 设计中有; /. 7*; 入口处电离辐射警示标志; 设计中有; /. 8; 入口处机器工作状态显示; /; 需配置. 9*; 监测设备; 辐射水平监测仪表; /; 需配置. 10*; 个人剂量计; /; 需配置. 11; 腕部剂量计; /; 需配置. *注：医院必须配置. 序号; 项目; 规定的制度; 落实情况; 应增加的措施. 1; 综合; 辐射安全管理规定; 已有; /. 2; 场所设施; 操作规程; /; 需制定. 3; 辐射安全防护设施的维护与维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度 ）; /; 需制定. 4; 监测; 监测方案; /; 需制定. 5; 监测仪表使用与校验管理制度; 已有; 需按照DSA使用要求进行相应更改. 6; 人员; 辐射工人员培训/再培训管理制度; 已有; /. 7; 辐射工作人员个人剂量管理制度; 已有; /. 8; 应急; 辐射事故应急预案; 已有; 需根据DSA的使用要求修改应急预案. 9; 辐射防护和安全保卫制度; 已有; 需针对加速器辐射防护进行修改. 10; 质量保证大纲和质量控制检测计划; 已有; /. 二、结论 宣汉县医院目前具备的能力分析如下： 1、成立了辐射防护领导小组，有领导分管、安全机构健全。辐射防护领导小组的职责是：①全面负责医院内的辐射安全管理工作；②认真学习贯彻国家相关法规、标准，结合医院实际制定安全规章制度并检查监督实施；③负责医院内辐射工作人员的法规教育和安全环保知识培训；④检查安全环保设施，开展环保监测，对医院内使用的射线装置安全防护情况进行年度评估；⑤实施辐射工作人员的健康体检并做好体检资料的档案管理工作；⑥编制辐射事故应急预案，并妥善处理医院有可能发生的辐射事故；⑦定期向环保和主管部门报告安全工作，接受环保监督、监测部门的检查指导。 2、辐射工作人员配备齐全，专业结构合理，有一定的安全文化素养。 3、辐射工作场所的防护设施效能符合辐射防护要求。 4、事故应急预案可行，辐射安全规章制度较全，基本适应现行辐射诊疗工作需要。 通过以上分析，本报告认为医院已具有使用Ⅱ射线装置工作场所的综合管理能力。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | DSA机房 | O3 | 排气管道排出 | 达标排放 |
| 水污染物 | / |  |  |  |
| 固体废物 | / |  |  |  |
| 噪 声 | 通排风系统工作时产生的噪声值较小，经墙体隔声后，周围边界噪声可以达到标准限值要求。 |  |  |  |
| 其他 | 针对射线的防护措施：本项目放射性工作场所均按照有关规范进行了辐射防护设计和建设；本项目将DSA机房设为控制区并设置相应的警告标志，限制无关人员进入。在各机房周围有人员活动的区域内，工作人员和公众所受的照射均低于《电离辐射防护和辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）中规定的限值。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目的建设不另外新增土地，放射性排污符合国家有关标准，射线屏蔽措施有效，在正常运行情况下，不会对周围生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响评价信息公开

为进一步保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权，加强环境影响评价工作的公开、透明，方便公民、法人和其它组织获取环境保护主管部门环境影响评价信息，加大环境影响评价公开力度。依据《国家环境保护部颁布的《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行）的规定：建设单位在向环境主管部门提交建设项目环境影响评价报告书、表以前，应依法、主动公开建设项目环境影响评价报告书、表的全本信息；各级环境保护主管部门在受理建设项目环境影响报告表后应将主动公开的环境影响评价政府信息，通过本部门政府网站向社会公开受理情况，征求公众意见。 根据以上要求，建设单位于2015 年 4月，向所在地的环境保护主管部门达州市环保局提交了《宣汉县人民医院新增DSA应用项目报告表》全本信息。达州市环保局在其网站上对该项目进行了全文公示，以征求公众意见。公示网址为： 公示网站截图如下： 信息公示后到报告送审前，建设单位和环评单位均未收到单位或个人有关项目情况的反馈意见。

- 结论与要求

一、结论 （一）项目概况 项目名称：宣汉县人民医院新增DSA应用项目 建设单位：宣汉县人民医院 建设性质：新建 建设地点：宣汉县东乡镇解放中路753号宣汉县人民医院内科大楼地下一层 本次评价内容及规模为： 新增1台DSA及应用场所，属Ⅱ类射线装置。 （二）本项目产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属鼓励类第六项“核能”第6条“同位素、DSA及辐照应用技术开发”，符合国家产业发展政策。 （三）本项目选址合理性分析 本项目位于医院院内，项目运营期对环境影响较小。本评价认为其选址是合理的。 （四）工程所在地区环境质量现状 根据监测报告，本项目机房周围环境本底X-γ辐射空气吸收剂量率为9.9×10-8Gy/h～10.3×10-8Gy/h，属于当地正常天然本底辐射水平。 （五）环境影响评价分析结论 1、施工期 施工期产生的少量污染物依托医院已有的环保设施进行处理，在安装调试阶段，应加强辐射防护管理，在此过程中应保证各屏蔽体屏蔽到位，关闭防护门，在各机房门外设立辐射警示标志，禁止无关人员靠近。人员离开时DSA机房时必须上锁并派人看守。 2、营运期 （1）辐射环境影响分析 经模式预测，在正常工况下，对工作人员造成的年附加有效剂量低于本次评价6mSv的职业人员年剂量约束值；对公众造成的年附加有效剂量低于本次评价0.3mSv的公众人员年剂量约束值。 （2）大气的环境影响分析 各个放射性工作场所工作时产生的废气经排风系统通风后，室内废气浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中规定的二级标准限值要求，同时不会对周围大气环境造成明显影响。 （3）废水的环境影响分析 本项目无放射性废水产生；非放射性废水经医院污水处理站处理站，最后达标排入市政管污水管网，对周围水环境影响较小。 （4）固体废物的环境影响分析 本项目无放射性固废产生。产生的一般固废及生活垃圾依托原有设施进行处理，对周围环境影响较小。 （5）射线装置工作场所噪声值范围在40dB(A)～55dB(A)之间；噪声较小，经墙体衰减后对周围声环境影响较小。 （六）事故风险与防范 医院制订的辐射事故应急预案和安全规章制度内容较全面、措施可行，应认真贯彻实施，以减少和避免发生辐射事故与突发事件。 （七）环保设施与保护目标 医院现有环保设施配置较全，总体效能良好，可使本次环评中确定的绝大多数保护目标，所受的辐射剂量，保持在合理的、可达到的尽可能低的水平。 （八）医院辐射安全管理的综合能力 医院安全管理机构健全，有领导分管，人员落实，责任明确，医技人员配置合理，考试（核）合格，持证止岗，有辐射事故，应急预案与安全规章制度；环保设施总体效能良好，可满足防护实际需要。对现有医用辐射设备和场所而言，医院业已具备辐射安全管理的综合能力。 二、项目环保可行性结论 在坚持“三同时”的原则，采取切实可行的环保措施，落实本报告提出的各项污染防治措施，本评价认为，本项目在宣汉县人民医院建设，从环境保护和辐射防护角度看是可行的。 三、要求 1、认真学习贯彻国家相关的环保法律、法规，不断提高遵守法律的自觉性和安全文化素养，切实做好各项环保工作。 2、在实施诊治之前，应事先告知患者或被检查者辐射对健康的潜在影响；应注意对陪护者的防护，使其在陪护患者的全程诊治中，所受的辐射剂量做到最小化。 4、定期开展场所和环境的辐射监测，据此对所用的射线装置的安全和防护状况进行年度评估，编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于每年1月31日前上报达州市环保局，报送内容包括：①辐射安全和防护设施的运行与维护情况；②辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况；③辐射工作人员变动及接受辐射安全和防护知识教育培训情况；④场所辐射环境监测报告和个人剂量监测情况监测数据；⑤辐射事故及应急响应情况；⑥存在的安全隐患及其整改情况；⑦其他有关法律、法规规定的落实情况。 5、一旦发生辐射安全事故，立即启动应急预案并及时报告上级主管单位和四川省环保厅。 6、医院在申请或更换辐射安全许可证之前，注册并登录全国核技术利用辐射安全申报系统（网址：http：//rr.mep.gov.cn），对医院所用射线装置的相关信息进行填写。 环境保护设施验收一览表 类 别; 环保设施. 机房屏蔽措施; DSA机房单间机房建筑面积为40m2（净空尺寸：长7.18*宽5.6*高3.95m)， 墙体厚60cm混凝土， 顶部楼板厚30cm混凝土； 防护铅门与观察窗为3mmPb。. 个人剂量监测仪器及警示标志; 个人剂量片20套，固定式辐射监测仪、个人剂量报警仪、固定的警示标志若干个. 其他个人防护用品; 铅衣、铅帽、铅手套、铅围裙、铅眼镜、铅屏风等。. 安全装置; 自带安全装置（局部安全连锁、紧急止动开关）. 机房门灯连锁、门机连锁、工作状态指示灯. 排风系统; 新风净化通排风系统一套. 管理制度; 张贴上墙的各项规章制度包括：辐射安全管理规定、DSA操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、人员培训计划、剂量管理制度、监测方案等.