拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达州华康医院新增数字减影血管造影机（DSA）项目 | 达川区 | 达州华康医院 | 中辐环境科技有限公司 | 达州华康医院拟在医院内建设达州华康医院新增数字减影血管造影机（DSA）项目，项目内容为：在门诊楼二层南侧原有空置房间改建为一间DSA介入手术室及控制室，新配套用房。 | 1、将门诊楼二层南侧原有空置房间（DSA规划用房）改建为一间介入手术室及控制室，新建配套用房（缓冲间及沟通室）。介入手术室及控制室用房墙壁、铅玻璃观察窗以及防护门保持原有屏蔽情况，仅需进行少量的装修装饰。介入手术室内新增一台DSA（万东CGO2100），额定管电压125kV，额定管电流1000mA，为II类射线装置。 DSA机房面积78.9m2，尺寸为10.0m（长，最短处为6.3m）×8.4m（宽，最短处为7m）×3.5m（高）；墙体均为37cm厚实心砖+2mm铅当量硫酸钡防护涂料；屋顶和地面为20cm厚钢筋混凝土+2mm铅当量硫酸钡防护涂料。2、可能产生的环境影响防范措施 (1)施工期，项目施工阶段主要的污染物有噪声、废水、固体废弃物和扬尘。（2）运营期，主是产生Х射线、臭氧、噪声、医疗废物。 采取的防范措施：DSA机房辐射工作人员和病人产生的生活污水经预处理后进入新建污水处理站达标后排入市政管网，进入污水处理厂进一步处理；新增的医疗废物通过医疗废物暂存间收集暂存后，交由有相关资质的前段单位处理；生活垃圾统一收集后由市政环卫部门处理。其辐射场所内附加臭氧通过机房换气扇排入大气环境中后，经自然分解和稀释，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准（0.2mg/m3）的要求。 3、公众调查：现场发放了”公众意见调查表”，当地受访者均支持该项目建设，无反对意见。 |