拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达川区人民医院新增数字减影血管造影装置（DSA ） | 达川区 | 达川区人民医院 | 四川省中栎环保科技有限公司 | 达川区人民医院拟在医院内建设达川区人民医院拟在内科大楼（已建，地上12层，部分1层，地下2层，高52.5m）1层介入室预留的2间DSA机房内各使用1台DSA。将原在医技楼二层介入室内的DSA1搬迁至DSA机房1内使用，型号为UNIQ FD20，其额定管电压为125kV，额定管电流为1250mA；在DSA机房2内新增使用1台DSA2，型号待定，其额定管电压为125kV，额定管电流为1000mA；两台DSA均属于Ⅱ类射线装置。 | 1，DSA机房1面积为48.2m2，净空尺寸长8.76m×宽5.5m×高2.9m，DSA机房2面积为68.8m2，净空尺寸长8.76m×宽7.86m×高2.9m。两间机房四周墙体均为300mm厚实心页岩砖墙+3mm铅当量硫酸钡涂层；机房地面均为180mm厚混凝土；顶部均为120mm厚混凝土+4mm铅当量硫酸钡涂层；楼上为不可上人屋面；楼下-1层为车库；机房观察窗（各1扇）为4mm铅当量的铅玻璃，防护铅门（各4扇，新增）均为4mm铅当量。混凝土，地坪为 15cm 混凝土，防护门为内衬 2mm 铅板，观察窗为 2mmPb当量铅玻璃。 2、可能产生的环境影响防范措施 (1)施工期，项目施工阶段主要是室内装修，采取有效措施控制施工时间影响较小。（2）运营期，主是产生Х射线、臭氧、噪声、医疗废物。 采取的防范措施：DSA机房辐射工作人员和病人产生的生活污水依托医院的污水管道和污水处理站。污水处理站达标后排入市政管网，进入污水处理厂进一步处理；新增的医疗固废经分类收集打包好后暂存于医疗废物暂存间（115m2）交由有相关资质的处理；生活垃圾统一收集后由市政环卫部门处理。其辐射场所内附加臭氧通过机房换气扇排入大气环境中后，经自然分解和稀释，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准（0.2mg/m3）的要求。 |
| 2 | 达州市中心医院西区分院新增数字减影血管造影装置项目 | 通川区 | 达州市中心医院 | 四川省中栎环保科技有限公司 | 达州市中心医院拟将西区分院住院楼四层原更衣室、换鞋区和休息室之间墙体拆除，改建为DSA检查室，将原婴儿观察室改建为控制室、ICU病房改建为DSA设备间。拟在DSA检查室内使用1台DSA，型号待定，属于Ⅱ类射线装置，其额定管电压为125kV，额定管电流为1000mA，DSA年最大曝光时间约41.67h（其中透视40h，拍片1.67h），曝光方向由下至上。 | 1、改建后DSA检查室净空面积52.8m2，检查室内净空尺寸为9.6m（长）×5.5m（宽）×3.0m（高）。检查室四周墙体为200mm页岩空心砖墙+3mm铅板；屋顶为200mm混凝土+3mm铅板；地面为200mm混凝土＋3mm铅当量硫酸钡涂层；观察窗为1扇3mm铅当量的铅玻璃，2扇防护门均为3mm铅当量。拟在DSA检查室内使用一台DSA额定管电压为125kV，额定管电流为1000mA，年最大曝光时间约41.67h，其中透视40h，拍片1.67h。 2、可能产生的环境影响防范措施 (1)施工期，项目施工阶段主要是室内装修，采取有效措施控制施工时间影响较小。（2）运营期，主是产生Х射线、臭氧、噪声、医疗废物。 采取的防范措施：DSA机房辐射工作人员和病人产生的生活污水依托医院的污水管道和污水处理站。污水处理站达标后排入市政管网，进入污水处理厂进一步处理；新增的医疗固废经分类收集打包好后暂存于医疗废物暂存间交由有相关资质的处理；生活垃圾统一收集后由市政环卫部门处理。其辐射场所内附加臭氧通过机房换气扇排入大气环境中后，经自然分解和稀释，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准（0.2mg/m3）的要求。 |