四川省达州生态环境监测中心站

达州市2025年水质自动监测实际水样比对专用设备采购项目比选文件

四川省达州生态环境监测中心站

2025年6月

1 项目概况及采购内容

本项目为“达州市2025年水质自动监测实际水样比对专用设备采购项目”,项目预算4万元（大写：肆万元整）。采购内容主要包括2台水质多参数测试仪。具体参数如下：

| 标的名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 水质多参 数测试仪 | 1.工作条件: |
|  | 1.1 电源要求 ：内置电池、 AA 碱性电池或镍氢电池。 |
|  | 1.2 存储温度：–20 ～ +60 °C。 |
|  | 1.3 操作温度： 0～ +50 °C，操作湿度：≤90% (无冷凝)。 |
|  | 2.技术性能指标： |
|  | 2.1 语言：支持多国语言。 |
|  | 2.2 显示： （1）pH 电极：pH、mV、温度。 （2）电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度。 （3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度。 |
|  | 2.3 数据内存不小于：1000 组数据。 |
|  | 2.4 数据存储： 数据可通过自动存储和手动存储两种方式存储，校准数据都存贮在日志中。 |
|  | 2.5 数据传输：可通过数据线、U 盘或无线传输。 |
|  | 2.6 温度自动修正/ 补偿。 |
|  | 2.7 锁定显示数据功能。 |
|  | ★2.8 具备自动识别校准标准的功能(提供产品对应型号的使用手册，并加盖投标人公章)。 |
|  | 2.9 键盘：通过 USB 外接键盘。 |
|  | 2.10 防水性：IP67。 |
|  | 2.11 主机重量不大于：600g (安装了四节 AA 碱性电池)。 |
|  | 3.电极技术性能指标： |
|  | 3.1 温度： |
|  | 3.1.1 量程：-10.0～110.0℃。 |
|  | 3.1.2 分辨率：0.1℃。 |
|  | 3.1.3 准确度：±0.3℃。 |
|  | 3.2 pH 电极： |
|  | 3.2.1 量程：0～14。 |
|  | 3.2.2 分辨率：0.1/0.01/0.001 可选。 |
|  | 3.2.3 精度：0.01。 |
|  | 3.3 电导率电极： |
|  | 3.3.1 量程：0.01 μS/cm — 200.0 mS/cm。 |
|  | 3.3.2 分辨率：0.01 μS/cm（最大 0.05μS/cm）。 |
|  | 3.4 溶解氧： |
|  | 3.4.1 量程: 0—20.0 mg/L。 |
|  | 3.4.2 分辨率：0.01 mg/L。 |
|  | 3.4.3 溶解氧的准确度： 不低于±0.2 mg/L。 |
|  | 3.5 ORP： |
|  | 3.5.1 测量精度：绝对值不大于 5.0 mV。 |
|  | 3.5.2 测量范围：包含± 1400 mV。 |
|  | 3.6 浊度： |
|  | 3.6.1 测量范围：0—1000 NTU。 |
|  | 3.6.2 操作温度：0—50℃。 |
|  | 3.6.3 湿度：非冷凝，0—90%（30℃），0—80%（40℃），0—70%（50℃）。 |
|  | 3.6.4 光源：钨灯或 Led 灯。 |
|  | 3.6.5 检测器：硅光电检测器。 |
|  | 3.6.6 准确度：读数的± 2%+杂散光。 |
|  | 3.6.7 可重复性：读数的± 1%或者 0.01NTU，取大者。 |
|  | 3.6.8 分辨率：在最低测量范围时为 0.01NTU。 |
|  | 3.6.9 杂散光：<0.02NTU。 |
|  | ★4.配置要求（每套）： 包含主机、电极（水温\pH\电导率\ORP\溶解氧）、如浊度不能集成一台主机须配置便携式浊度仪主机 1 台（6 参数仪可装入一个便携设备箱）；pH 校准液一组（含酸性、中性和碱性，每瓶至少400ml 或对应固体试剂）；电导率校准液一组（100μS/cm,1413μS/cm 各 1 瓶）；浊度标准溶液两瓶（低、中浓度各1瓶）；电极配套保护液和填充液 1 套。USB 适配器及电源。 |

2 采购方式

采用比选方式进行采购，相关采购信息及结果在达州市生态环境局网站上发布。

2.1 比选原则

2.1.1 比选工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评选程序和标准对待所有的参选人。

2.1.2 评审小组按照比选文件规定的评选方法和标准独立进行评审。

2.2 比选程序

2.2.1采购人组建评审小组，负责比选工作实施。评审小组由相关技术专家组成，负责比选项目的评审。

2.2.2 评审小组现场审查比选申请人递交的响应文件，对不符合比选公告要求的由主持人当场宣布为废弃文件。

2.2.3 评审成员根据比选文件进行比选，采用最低评比价法，即报价最低且满足资质要求的供应商为成交供应商。若有2家及以上满足资质要求的公司报价最低且报价相同，则采用现场抽签方式确定成交供应商。

2.2.4 评审主持人宣布比选结果，评审小组全体成员参加。

### 2.3 比选结果的公告

评审结束后3个工作日内在达州市生态环境局网站上公告比选结果。

## 3 合同签订

评审结束后，采购人向成交供应商发放成交通知书，成交供应商应在3个工作日内与采购人签订合同。

## 4 其他

要求参与本次采购活动的评审专家、采购申请人应对比选文件、响应文件等保密，违者应对由此造成的后果承担一切法律责任。

附件：1. 比选申请人报名表

2. 法定代表人授权委托书

3. 投标函

4. 承诺函及资质

5.技术参数响应表（需体现投标产品名称及型号，格式自拟）

附件1

比选申请人报名表

| 企业法人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业场所详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 组织机构代码 |  |  |  |  |
| 工商注册颁证机关 |  |  |  | 注册号码 |  |  |
| 企业类型 |  | 营业期限 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业电话（含手机） |  |  | 企业传真 |  |  |  |
| 致：四川省达州生态环境监测中心站 本公司报名参加达州市2025年水质自动监测实际水样比对专用设备采购项目提供方比选确定活动。 联系人： 联系电话： 传真号码： 邮箱 法定代表人（签字）： 比选申请人单位盖章 年月日 |  |  |  |  |  |  |

附件2

法定代表人授权委托书

本授权声明：（比选申请人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务、身份证号码）为我方“  ”项目比选申请活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选申请、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：（盖章）

日期：年  月  日

授权代表或法定代表人身份证复印件（身份证需复印双面附后）：

法定代表人签字：

授权代表签字：

比选申请人名称：         (盖章)

日期：

附件3

投标函

四川省达州生态环境监测中心站_：

我方全面研究了“ 达州市2025年水质自动监测实际水样比对专用设备采购项目 ”情况，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿向采购人提供所需产品及服务，总投标价为元（大写：）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行投标文件及合同规定的责任和义务，保证按照规定的日期完成项目。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：                        日期：

附件4

承诺函及资质（参选人提供企业资质，尽可能提供详尽的资料。）

承诺函

四川省达州生态环境监测中心站：

本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日